**Строго в соответствии с техническими характеристиками!!!**

**Запрос ценовых предложений**

**Объявление**

**По закупу медицинского оборудования.**

Срок объявления: с 10.00 часов 15 марта 2019 г.

до 10.00 часов 26 марта 2019 г.

**г. Костанай 15.03.2019 г.**

 **Заказчик:** Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21

БИН 950540000490

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7196513F0007525122

АО "ForteBank"

Тел./факс: 8 (7142) 55-02-72, 555-107

1. **Наименование ЛС и ИМН:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во.** | **Сумма выделенная для закупа, тенге.** | **Срок поставки, примечания.** |
| 1 | **Бокс микробиологической безопасности****ЗАЩИТА: ОПЕРАТОР -ПРОДУКТ- ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**Бокс предназначен для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем. Бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории, работающие с микроорганизмами III-IV групп патогенности согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13 производства стерильных лекарственных средств и медицинских изделий, микробиологические производства и др.) Вертикальный нисходящий однонаправленный поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пленума.**Базовая комплектация**:Бокс на подставке, наклонное переднее стекло, 2 встроенные розетки, выдвижной УФО рабочей камеры, подсветка рабочей камеры, плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали, закаленные фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла.Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия, таймер работы УФО рабочей камеры, счетчик наработки УФО, система автоматического поддержания потока воздуха.**Технические характеристики:**Габариты изделия с подставкой (ШхГхВ) не более 1000х770х2150.Габариты рабочей камеры (ШхГхВ) не менее 905х610х750.Габаритные размеры подставки (ШхГхВ) не более 1000х770х660.Степень рециркуляции, % не менее 70.Средняя скорость нисходящего воздушного потокав рабочей камере бокса, м/с не менее: 0,35.Средняя скорость потока воздуха входящего в боксчерез рабочий проем, м/с: не менее 0,47.Производительность по чистому воздуху в рабочуюкамеру бокса, м³/ч: 656 – 674.Потребляемая мощность бокса без учетанагрузки на встроенный блок розеток, Вт, не более 180.Допускаемая нагрузка на встроенный блок розеток, Вт, не более 1000.Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р 52249-2010 А2.Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 5ИСО.Класс бокса (согласно, ГОСТ Р ЕН 12469-2010,NSF/ ANSI 49-2009) II.Класс установленных НЕРА-фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 Н 14.Степень очистки выбрасываемого воздуха отвзвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % 99,9995.Освещение рабочей поверхности, Лк, не менее 1000.Время непрерывной работы бокса в любом режиме не ограничено. | шт. | 1 | **3 830 000,0** | **70 календарных дней.** |

1. **Место поставки**: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб.: склад лекарственных средств и ИМН (подвальное помещение);
2. **Условия поставки:** DDP.
3. **Место представления (приема) документов:** г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206 (режим работы: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.).
4. **Окончательный срок подачи ценовых предложений: 26 марта 2019 г. в 10.00 часов.**
5. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** **26 марта 2019 года, 10.15 часов**, г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21, каб. № 206.

**КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай» УЗаКО**

**Главный врач М.М. Ахметов**

Исп.: Бекмухамбетов Н.А.

Тел.: 8 (714-2) 555-107