# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# __     Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «10» июня 2021 г.

Техническая спецификация № 1

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Функциональные особенности | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром по давлением изделий медицинского назначения, применяемых в ЛПУ. |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления | Тип стерилизатора паровой горизонтальный Механизм закрывания крышки винтовой, один прижим Материал наружных панелей нержавеющая сталь Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа (кгс/см2) 0,22 (2,2) Ток переменный, трехфазный Частота, Гц 50 Напряжение, В 380 Потребляемая мощность, кВт, 10 Степень защиты оболочки IP24 Диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ±4 Количество режимов стерилизации, не менее 5 Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,21±0.01 (2,1+0,1) температура, °С 134±1 время стерилизационной выдержки, мин 5+1 Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см ) 0,11±0,01(1,1±0,1) температура, °С 121±1 время стерилизационной выдержки, мин 20+2 Параметры третьего режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,20±0,02 (2,0±0,2) температура,°С132 ± 2 время стерилизационной выдержки, мин 20 + 2 Параметры четвертого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11+0,02(1,1+0,2) температура, °С 120+2 время стерилизационной выдержки, мин 45+3 Ручной (программируемый) режим стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) температура, °С 110…136 время стерилизационной выдержки, мин., 60 минут Точность поддержания стерилизационной температуры ±2°С Вакуумная сушка стерилизуемых изделий методом эжекции Остаточная влажность, 1% Объем парогенератора, л, не менее 25 Управление автоматическое Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе Фильтр очистки воды Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки Система охлаждения сброса пара в канализацию Габаритные размеры, мм, не более - глубина 1200±10 - ширина 604±10 - высота 1360±10 Масса, кг, не более 180 Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, л. Не более 100 Средняя наработка на отказ, циклов, 3000 Средний срок службы, лет, 10 Объем стерилизационной камеры, л., не менее 100 Применяемые стерилизационные коробки КФ-18 или КСК-18 | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | колпачок (под указатель уровня) | колпачок (под указатель уровня) | 2 шт |
|  |  | 3 | уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) | уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) | 1 шт |
|  |  | 4 | кольцо (прокладка под крышку парогенератора) | кольцо (прокладка под крышку парогенератора) | 1 шт |
|  |  | 5 | прокладка под ТЭН | прокладка под ТЭН | 6 шт |
|  |  | 6 | трубка стеклянная 12x1,5-260 | трубка стеклянная 12x1,5-260 | 1 шт |
|  |  | 7 | электронагреватель ТЭН | электронагреватель ТЭН | 3 шт |
|  |  | 8 | Вставка плавкая | Вставка плавкая | 2 шт |
|  |  | 9 | Эксплуатационная документация - Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора - паспорт сосуда, работающего под давлением - паспорт мановакуумметра - паспорт клапана предохранительного - руководство по эксплуатации блока управления стерилизатором | - Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора - паспорт сосуда, работающего под давлением - паспорт мановакуумметра - паспорт клапана предохранительного - руководство по эксплуатации блока управления стерилизатора | 1 компл. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 5 | Требования к условиям эксплуатации | Трехфазное напряжение питания, не более 380В Максимальная потребляемая мощность, не более 10 кВт |  |  |  |
| 6 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 7 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |
| 8 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются инженером, сертифицированным заводом производителем, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.