# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___  Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «10» июня 2021 г.

Техническая спецификация № 3.

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Электрокардиограф 12 канальный |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Функциональные особенности | Экран не менее 5,7 дюймов, с антибликовым эффектом, удобная ручка для переноски встроенный литиевый аккумулятор, защита от дефибрилляции, USB интерфейс для записи и передачи данных пациентов, режим для сохранения заряда аккумулятора, различные форматы отчетов печати, остановка изображения на экране и запись в выбранном формате, автоматическое определение и запись аритмии, точная интерпретация ЭКГ, опционально: ПО «Smart ECG Viewer», управление функциями одним касанием. Соответствует стандартам: IEC/EN 60601-1+A1+A2, IEC/EN 60601-1-2+A1, IEC/EN 60601-2-25, ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-2-51 Степень защиты от поражения электрическим током: Тип защиты CF, с защитой от разряда дефибриллятора. Режим работы: непрерывное функционирование; Размеры: не более 420мм×330мм×105мм; Вес: не более 5.0кг.; Дисплей: Монохромный ЖК дисплей с разрешением не менее 320×240 точек; Характеристики источника питания: питание от сети: рабочее напряжение = 100V-240V~ Рабочая частота тока = 50Hz/60Hz; Рабочий ток = 0.9-0.4A; Питание от встроенной литий-ионной батареи: номинальное напряжение = 14.8V; номинальная емкость не менее = 2200mAh При полностью заряженной батарее электрокардиограф может проработать в нормальных условиях около 4 часов, непрерывно печатать в течение 1.5 часов в ручном режиме и распечатать около 300 электрокардиограмм 3×4+1R в автоматическом режиме. Режим зарядки: Постоянный ток/напряжение Ток зарядки (стандартный) = 0.28 C5A (600mA) Напряжение зарядки (стандартное) = (16.8-0.1V) Необходимое время зарядки: 5 часов Число циклов заряда/разряда ≥ 600 раз Предохранитель: T1AL250VP Ø5×20 Эксплуатационные характеристики Печать Принтер: Точечно-матричный термопринтер Плотность печати не менее 8 точек на мм / 200 точек на дюйм (ось амплитуд) Не менее 40 точек на мм / 1000 точек на дюйм (ось времени, при скорости бумаги 25 мм/с) Термобумага: Рулонная бумага: 210мм×30м (опционально) Эффективная ширина: не более 203мм.; Скорость бумаги: не менее 5 мм/с, 6.25 мм/с, 10 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. (±3%） Точность: ±5% (ось x), ±5%(ось y) Распознавание сердцебиения Метод: Пик-пик Диапазон: 30 ударов в минуту ~300 ударов в минуту Точность: ±1 удар в минуту Блок ЭКГ Отведения: 12 стандартных отведений Режим получения данных: Одновременно с 12 отведений Аналого-цифровое разрешение: 24 бита Постоянная времени: ≥3.2с Частотная характеристика: 0.05Гц ~ 150Гц (-3дБ) Усиление: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, AGC (мм/мВ) Входной импенданс: ≥50MΩ (10Гц) Входной ток: ≤0.01мкА Диапазон входных напряжений: ≤±5 мВ (пик-пик) Калибровочное напряжение: 1мВ±2% Напряжение смещения постоянного тока: ±600мВ Шум: ≤12.5 мкВ (пик-пик) Межканальные наводки: ≤0.5мм Фильтры: Фильтр переменного тока: Вкл/Выкл Фильтр ДПФ: 0.05 Гц/0.15 Гц /0.25 Гц /0.32 Гц /0.5 Гц /0.67 Гц Фильтр мышечных сокращений: 25 Гц /35 Гц /45 Гц /Выкл Фильтр нижних частот:150 Гц/100 Гц /75 Гц Коэффициент ослабления синфазного сигнала, CMRR ≥115дБ Частота замеров 1000 Гц Обнаружение кардиостимулятора Амплитуда от ±2 до ±700 мВ Ширина от 0.1 до 2.0 мс Частота замеров 10,000/сек/канал |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | Основной блок |  |  | Основной блок | 1шт. |
|  |  | 2. | Кабель пацинта |  |  | Кабель пацинта | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Конечностные электроды | Конечностные электроды |  |  | 4шт. |
|  |  | 2 | Грудные электроды | Грудные электроды |  |  | 6шт. |
|  |  | 3. | Кабель сетевого питания | Гибкий |  |  | 1шт |
|  |  | 4. | Руководство по эксплуатации | На казахском и русском языках |  |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Аккумуляторная батарея |  | аккумуляторная батарея |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Бумага ЭКГ |  | Для печати |  | 3 шт. |
|  |  | 3 | Плавкий предохранитель |  |  |  | 2 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При работе от сети 220 В. |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора, в течение 35 (сорок пять) календарных дней. Адрес: г. Костанай, пр. Кобыланды батыра, 21. |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |