# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# __     Ахметов Манарбек Молдагалиевич Ф.И.О.

(подпись)

# «10» июня 2021 г.

Техническая спецификация № 6

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Ирригационная система для эндоскопии «Ирригационная помпа» |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ирригационная система для эндоскопии «Ирригационная помпа» | Ирригационная помпа должна быть предназначена для ирригации ЖКТ при эндоскопии теплой водой, водой комнатной температуры. Ирригационная помпа должна применяться при проведении эндоскопических процедур. Ирригационная помпа должна быть снабжена насадкой шлангового насоса с запирающими роликами для прохождения жидкости по системе трубок и поступления в эндоскопическую систему для исследования ЖКТ. Ирригационная помпа должна быть совместима с эндоскопами различных производитель (Olympus, Karl Storz, Pentax, Fujinon). Наличие возможности изменения скорости подачи воды во время процедуры. Наличие регулятора скорости потока c не менее чем 10 скоростями подачи. Максимальная скорость потока воды в биопсийном канале эндоскопа должна быть не менее 650 мл/мин. Максимальная скорость потока воды во вспомогательном (Jet chanel) канале эндоскопа не менее 300 мл/мин. Ирригационная помпа должна иметь ножную педаль управления. Ирригационная помпа должна обладать функцией «заправки», запускающей насос на 20 секунд с автоматическим таймером. Ирригационная помпа должна включать в себе предохранительное устройство препятствующего запуску насоса, если насадка насоса открыта. Ирригационная помпа должна иметь встроенный нагреватель флакона с водой, поддерживающий температуру воды на уровне 37 °С с допустимым отклонением не более 3 °С, управляемый не менее чем двумя температурными датчиками для дублирования и безопасности. Нагреватель флакона с водой должен быть предназначен для подогрева воды и дальнейшего поддержания температуры воды во флаконе. Наличие возможности регулирования скобы крепления для разных типов флаконов. Габаритные размеры ВхШхГ, не более 121х197х349 мм. Вес не более 4,8 кг. | 1 шт |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Держатель для бутылки со стерильной водой | Держатель для бутылки должен быть предназначен для крепления бутылки со стерильной водой на эндоскопическую стойку. | 1 шт |
|  |  | 2 | Комплект клапанов для каналов Вода/Воздух, Биопсийный и клапан отсоса для эндоскопов Olympus | Комплект клапанов должен включать в себя: 1 клапан вода/воздух, 1 клапан отсоса, 1 клапан биопсийного канала. Клапаны должны быть одноразовые. Клапаны должны предотвращать потенциальные риски инфицирования пациента в результате некачественной обработки клапана. Предназначение одноразовых клапанов должно заключаться в том, чтобы исключить ручную чистку, а также уменьшить вероятность ошибок ручной обработки. Комплект клапанов должен быть полностью совместим с эндоскопами OLYMPUS. Клапаны должны быть изготовлены из нетоксичных материалов: мягкой резины и пластика, чтобы препятствовать повреждению металлических портов эндоскопа. Материалы изготовления клапанов не должны содержать латекс. Комплект клапанов должен быть упакован в стерильную упаковку (лоток). | 1 шт |
|  |  | 3 | Комплект клапанов для каналов Вода/Воздух, Биопсийный и клапан отсоса для эндоскопов Pentax | Комплект клапанов должен включать в себя: 1 клапан вода/воздух, 1 клапан отсоса, 1 клапан биопсийного канала. Клапаны должны быть одноразовые. Клапаны должны предотвращать потенциальные риски инфицирования пациента в результате некачественной обработки клапана. Предназначение одноразовых клапанов должно заключаться в том, чтобы исключить ручную чистку, а также уменьшить вероятность ошибок ручной обработки. Комплект клапанов должен быть полностью совместим с эндоскопами Pentax. Клапаны должны быть изготовлены из нетоксичных материалов: мягкой резины и пластика, чтобы препятствовать повреждению металлических портов эндоскопа. Материалы изготовления клапанов не должны содержать латекс. Комплект клапанов должен быть упакован в стерильную упаковку (лоток). | 1 шт |
|  |  | 4 | Блок защиты эндоскопа от повреждений взрослый | Блок защиты эндоскопа от повреждений взрослый должен быть предназначен для защиты эндоскопического оборудования от механических повреждений зубами пациента (взрослого). Блок защиты эндоскопа от повреждений должен включать в себя полипропиленовый фиксирующий диск, который поддерживает позицию открытой ротовой полости, в то время как боковые отверстия блока защиты эндоскопа, легко позволяет использовать дополнительное отсасывающее оборудование. Для комфортного и безопасного использования блока защиты эндоскопа от повреждений должен применяться мягкий фиксирующий ремешок, с возможностью подгонки по размеру головы пациента. Блок защиты эндоскопа от повреждений должен быть изготовлен из нетоксичного материала - пластика на основе полипропилена. Блок защиты эндоскопа от повреждений не должен содержать латекс. Блок защиты эндоскопа от повреждений должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку, а также использоваться однократно, что позволяет снизить риск перекрёстного заражения (вторичной контаминации). | 1 шт |
|  |  | 5 | Блок защиты эндоскопа от повреждений детский | Блок защиты эндоскопа от повреждений детский должен быть предназначен для защиты эндоскопического оборудования от механических повреждений зубами пациента (ребенка). Блок защиты эндоскопа от повреждений должен включать в себя полипропиленовый фиксирующий диск, который поддерживает позицию открытой ротовой полости, в то время как боковые отверстия блока защиты эндоскопа, легко позволяет использовать дополнительное отсасывающее оборудование. Для комфортного и безопасного использования блока защиты эндоскопа от повреждений должен применятся мягкий фиксирующий ремешок, с возможностью подгонки по размеру головы пациента. Блок защиты эндоскопа от повреждений должен быть изготовлен из нетоксичного материала - пластика на основе полипропилена. Блок защиты эндоскопа от повреждений не должен содержать латекс. Блок защиты эндоскопа от повреждений должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку, а также использоваться однократно, что позволяет снизить риск перекрёстного заражения (вторичной контаминации). | 1 шт |
|  |  | 6 | Контейнер однокамерный для сбора полипов | Контейнер однокамерный для сбора полипов должен быть предназначен для сбора образцов тканей и небольших полипов из прочного полимерного материала. Контейнер должен легко подключаться к каналу аспирации эндоскопа с помощью прозрачной силиконовой трубки (длиной не менее 15 см), благодаря чему образцы ткани и полипы автоматически во время непрерывной аспирации беспрепятственно попадают в камеры контейнера, что исключает необходимость извлечения полипов из каналов эндоскопа и банки аспиратора. Контейнер должен состоять из прозрачной пластиковой конструкции, которая позволяет визуально проверять собранные полипы. | 1 шт |
|  |  | 7 | Контейнер двухкамерный для сбора полипов | Контейнер двухкамерный для сбора полипов должен быть предназначен для сбора образцов тканей и небольших полипов из прочного полимерного материала. Контейнер должен легко подключаться к каналу аспирации эндоскопа с помощью прозрачной силиконовой трубки (длиной не менее 15 см), благодаря чему образцы ткани и полипы автоматически во время непрерывной аспирации беспрепятственно попадают в камеры контейнера, что исключает необходимость извлечения полипов из каналов эндоскопа и банки аспиратора. Контейнер должен состоять из прозрачной пластиковой конструкции, которая позволяет визуально проверять собранные полипы. Камеры контейнеров должны являться съемными и пронумерованы номерами 1 и 2, что позволяет точно идентифицировать образцы и минимизировать воздействие на собранные биоматериалы. | 1 шт |
|  |  | 8 | Контейнер четырехкамерный для сбора полипов | Контейнер четырехкамерный для сбора полипов должен быть предназначен для сбора образцов тканей и небольших полипов из прочного полимерного материала. Контейнер должен легко подключаться к каналу аспирации эндоскопа с помощью прозрачной силиконовой трубки (длиной не менее 15 см), благодаря чему образцы ткани и полипы автоматически во время непрерывной аспирации беспрепятственно попадают в камеры контейнера, что исключает необходимость извлечения полипов из каналов эндоскопа и банки аспиратора. Контейнер должен состоять из прозрачной пластиковой конструкции, которая позволяет визуально проверять собранные полипы. Камеры контейнеров должны являться съемными и пронумерованы номерами от 1 до 4, что позволяет точно идентифицировать образцы и минимизировать воздействие на собранные биоматериалы. | 1 шт |
|  |  | 9 | Насадка на дистальный конец эндоскопа большая | Насадка должна быть предназначена для улучшения визуализации при колоноскопических процедурах. Насадка должна быть совместима со всеми моделями колоноскопов разных производителей. Насадка должна быть однократного применения. Насадка должна состоять из силикона медицинского класса. Насадка должна иметь цельную конструкцию без боковых отверстий. Диаметр внутреннего отверстия насадки не более 12,5 мм. Насадка должна подходить к дистальному концу колоноскопа диаметром 12,5-13,9 мм. Наружная поверхность насадки должна иметь гладкую поверхность. Сверху и снизу внутренняя поверхность насадки должна иметь выступающий ободок не более 1 мм. Внутренняя поверхность насадки должна иметь протектор с ребристой и геометрическими включениями структуры, которая надежно закрепляет насадку на эндоскопе, что исключает риск соскальзывания насадки во время процедуры. Насадка с верхнего края должна иметь один ряд плоских гибких лепестков. Насадка должна иметь в одном ряду не более 8 плоских гибких лепестков. Толщина насадки не более 2 мм. Длина насадки не менее 25 мм. Длина лепестка насадки не менее 15 мм. Насадка должна быть упакована в стерильный пакет. | 1 шт |
|  |  | 10 | Насадка на дистальный конец эндоскопа маленькая | Насадка должна быть предназначена для улучшения визуализации при колоноскопических процедурах. Насадка должна быть совместима со всеми моделями колоноскопов разных производителей. Насадка должна быть однократного применения. Насадка должна состоять из силикона медицинского класса. Насадка должна иметь цельную конструкцию без боковых отверстий. Диаметр внутреннего отверстия насадки не более 11 мм. Насадка должна подходить к дистальному концу колоноскопа диаметром 11,0-12,5 мм. Наружная поверхность насадки должна иметь гладкую поверхность. Сверху и снизу внутренняя поверхность насадки должна иметь выступающий ободок не более 1 мм. Внутренняя поверхность насадки должна иметь протектор с ребристой и геометрическими включениями структуры, которая надежно закрепляет насадку на эндоскопе, что исключает риск соскальзывания насадки во время процедуры. Насадка с верхнего края должна иметь один ряд плоских гибких лепестков. Насадка должна иметь в одном ряду не более 8 плоских гибких лепестков. Толщина насадки не более 2 мм. Длина насадки не менее 25 мм. Длина лепестка насадки не менее 15 мм. Насадка должна быть упакована в стерильный пакет. | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Комплект соединительных трубок для эндоскопов универсальный | Соединительные трубки должны представлять собой магистраль для соединения ирригационной помпы с эндоскопом. Длина магистрали не менее 270 см. В соединительные трубки должен быть встроен уплотненный участок, заправляющийся в роликовый насос ирригационной помпы - длиной не менее 150 мм и не более 180 мм. Соединительные трубки должны служить для забора воды и поставлять воду для ирригации из стерильной бутылки. В качестве защиты от потенциальных рисков инфекционного заражения трубки должны быть оснащены клапаном, предотвращающим обратный поток жидкостей и газов. Цвет трубок должен быть прозрачный. Соединительные трубки должны быть совместимы с эндоскопами различных производителей (Olympus, Karl Storz, Pentax, Fujinon). | 50 шт |
|  |  | 2 | Соединитель для дополнительного порта эндоскопов Olympus | Соединитель должен быть оснащен с одного конца вспомогательным разъемом для соединения с Auxiliary Water портом эндоскопа Olympus, а с другого конца Луэр разъемом для соединения с трубкой Irrigation Tubing. Разъемы должны быть специально разработаны для бесшовной интеграции с ирригационным насосом. Назначением соединителя должно заключаться в обеспечение интеграции трубок Irrigation Tubing с Ирригационной помпой. Материалом изготовления соединителя должен являться металл и пластик. Цвет соединителя должен быть прозрачный. Длина соединителя не менее 20 мм. | 50 шт |
|  |  | 3 | Соединитель для дополнительного порта эндоскопов Pentax | Соединитель дополнительного порта должен быть предназначен для обеспечения интеграции эндоскопа с соединительными трубками, ведущими к Ирригационной помпе. Соединитель должен быть оснащен с одного конца вспомогательным разъемом для соединения с Auxiliary Water портом эндоскопа Pentax, а с другого конца Луэр разъемом для соединения с соединительными трубками, ведущим к Ирригационной помпе. Разъемы соединителя должны быть специально разработаны для бесшовной и герметичной интеграции с магистралью, соединяющей Ирригационную помпу с эндоскопом. Герметичность соединителя должна обеспечиваться за счет специальной резиновой прокладки. Материалом изготовления соединителя должен являться металл и пластик. Цвет соединителя должен быть прозрачный. Длина соединителя не менее 25 мм. | 50 шт |
|  |  | 4 | Клапан биопсийный Y-OPSY для эндоскопов универсальный | Клапан биопсийный должен быть снабжен боковым выводом с подключением Луэр для подключения к Ирригационной помпе и двойным клапаном сверху для введения инструментов в биопсийный канал эндоскопа. Клапан биопсийный диаметром не более 7 мм. Клапан биопсийный должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку, а также использоваться однократно, что позволяет снизить риск перекрёстного заражения (вторичной контаминации). | 50 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Параметры сети переменного тока 100-240 В, 50-60 Гц. Потребляемая мощность: не более 110 BA. Степень защиты от внешних воздействий не ниже IP24. |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней, DDP пункт назначения |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.