# Приложение № 2

# УТВЕРЖДАЮ

# Руководитель организации здравоохранения

# наименование ОЗ

КГП «Поликлиника № 3 г. Костанай»

# ___          Ахметов Манарбек Молдагалиевич_Ф.И.О.

(подпись)

# «12» октября 2021 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Система диагностическая ультразвуковая стационарная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1. | Консоль | Физические свойства Высота регулируемая в пределах от 1335 – до 1710 мм. Ширина не более 530 мм. Глубина не более 750 мм Вес не более 79,8 кг (без аксесуаров) Регулировка панели управление по высоте не менее 180 мм. Регулировка панели управления по горизонтали +/- 30° Характеристики консоли Не менее 4 активных порта (не включая порт для карандашного датчика) Не менее 4 поворотных колеса с тормозами Эргономичная панель управления (лево-право ,вверх-вниз) Наличие сенсорного экрана Не менее 10,1'' ЖК цветной монитор с светодиодной подсветкой Разрешение не менее 1280х800 Наличие виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура Светящиеся обозначения контрольной панели Сенсорный экран (Touch Screen) Наличие трекбол Не менее 6 держателей датчиков Наличие передней и задней ручки Операционная система не менее Windows 10 Возможность подключения ЭКГ модуля Возможность подключения - подогрева геля Жесткий диск SSD не менее 512Gb Наличие встроенной батареи Характеристика монитора Монитор не менее 21,5 дюймов с светодиодной подсветкой Разрешение не менее 1920х1080 (16:9) Количество цветов не менее 16,7 М Наличие регулировка яркости Интерактивное динамическое программное меню Регулировка монитора по высоте не менее 180 мм Область применения Брюшная полость Кардиология Гинекология Скелетно-мышечные исследования Акушерство Педиатрия Малые органы (щитовидная железа, молочная железа и тд.) ТКД Урология Сосудистые исследования Системные характеристики Гибридное цифровое формирование луча Частотный диапазон 1 - 18 MHz Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см 256 оттенков серого Количество фокусов не менее 4 Многочастотная/широкополосная технология Система внутреннего динамического диапазона 256 Смешивание частоты Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима) Максимальная частота цветных кадров не менее 400 Hz (в зависимости от датчика и режима) Изменение направления: право/лево, верх/низ Поворот изображения: не менее 90, 180, 270 градусов Резервное копирование/восстановление данных Доступные режимы сканирования 2D – режим Динамический диапазон максимально 256 Наличие цветовых карт 11 Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл. Скорость воспроизведение кинопетли : 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300 Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) 38 см Количество фокусов 4 Изменение направления: право/лево, верх/низ Смешивание частоты Наличие регулировки частот Усиление: 0 – 100 Наличие серых карт 12 Harmonic: вкл., выкл. Размер изображения регулируемый 70 – 100% Плотность линии: низкое, среднее, высокое Количество линий TG - 8 Усреднение кадров до 9 Мощность регулируемая 2 – 100 Уровень отклонения: 0 – 30 Pulse Inversion Harmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика) Наличие - Трапециевидного режима Область сканирования: 40 – 100% М - режим Динамический диапазон максимально 256 Изменяемая скорость развертки Наличие серых карт 12 Наличие цветовых карт 11 Формат дисплея: Только М - режим Верх/низ, лево/право Размер 50/50, 30/70, 70/30 Усиление М-режима: 0 – 100 Изменение мощности 2 – 100 Наличие цветного М – режима Наличие анатомического М - режима Режим цветного доплера (CD) Наличие цветовых карт 12 Изменение шагов базовой линии -8/8 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии 3 шага Чувствительность регулируемая 5 шагов Усреднение кадров 10 шагов Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый 4 шага ЧПИ: 0,1 – 19,5 KHz Режим энергетического доплера (PD) Наличие цветовых карт - 12 Изменение баланса 0-16 Изменение плотности линии 3 шага Чувствительность регулируемая 5 шагов Усреднение кадров 5 шагов Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Фильтр регулируемый 4 шага ЧПИ: 0,1 – 19,5 KHz Режим импульсно-волнового доплера (PWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии -8/8 Наличие цветовых карт 11 Наличие доплеровских карт 12 Формат дисплея: Только PWD Верх/низ, лево/право Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон 256 ЧПИ: 1 – 22,5 KHz Скорость развертки 15 – 117 мм/сек Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Смешанный режим: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Размер контрольного объема регулируемая 0.5 – 25 мм Фильтр регулируемый до 4 Постоянно волновой доплер (CWD) Автоматическое измерение: вкл., выкл. Изменение шагов базовой линии: -8/8 Наличие цветовых карт 11 Наличие доплеровских карт 12 Формат дисплея: Только СWD Верх/низ, лево/право Размер 50/50, 30/70, 70/30 Максимальный динамический диапазон 256 Усиление регулируемое 0 - 100 Мощность регулируемая 2 - 100 Инвертирование шкалы: вкл., выкл. Громкость звука регулируемая 0 – 100% Скорость развертки 18 – 142 мм/сек Фильтр регулируемый до 4 | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Датчик конвексный монокристаллический 2 – 9 МГц по технологии S-Vue | Акушерство, гинекология, абдоминальные исследования, сердце плода Диапазон частот 2 - 9 МГц; Центральная частота: 4,9 МГц; Радиус кривизны 60,365 мм; Область просмотра 58°; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик линейный 3 – 16 МГц | Малые органы, периферические сосуды, скелетно-мышечные исследования. Диапазон частот 3 – 16 МГц; Центральная частота: 8,7 МГц; Область просмотра: плоский; Число элементов 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик фазированный 1 – 5 МГц по технологии S-Vue | Кардиология у взрослых. ЭхоКГ у взрослых, абдоминальная эхография. Глубоко расположенные сосуды. Диапазон частот: 1 - 5 МГц Центральная частота: 2.8 МГц; Радиус кривизны: плоский; Область просмотра: 90°; Число элементов: 80; | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик фазированный 3-8 МГц | Кардиология и транскраниальные исследования у детей. ЭхоКГ у взрослых, абдоминальная эхография, ТКД, контрастные исследования сердца. Диапазон частот: 3 - 8 МГц; Центральная частота: 4.7 МГц; Область просмотра: 90°; Число элементов: 96; | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик конвексный (ректо-вагинальный) 2 – 11 МГц | Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Диапазон частот: 2 - 11 МГц; Центральная частота: 6.7 МГц; Радиус кривизны: 10,1 мм; Область просмотра: 1500; Число элементов: 192; Возможность использования биопсийного набора. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль Cardiac | Модуль для выполнения расчетов показателей и параметров работы сердца и его деятельности. тканевый допплер (TDI) + анатомический М-режим + цветной М-режим (CM) + специализированные кардиологические расчеты. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль DICOM | Возможность сетевой интеграции с PACS-системами; | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль Strain+ | Полуавтоматическая недопплеровская методика оценки систоло-диастолической деформации миокарда | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль ECG (ЭКГ) | Модуль ЭКГ с тремя отведениями. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль Elastoscan | Технология улучшения визуализации неоднородностей мягких тканей по их сдвиговым упругим характеристикам. В процессе эластографии на исследуемую ткань накладывают дополнительное воздействие - давление. В следствие неодинаковой эластичности, неоднородные элементы ткани сокращаются по разному. Это позволяет точнее определить форму злокачественной опухоли, "маскирующейся" под здоровую ткань, диагностировать рак на ранних стадиях развития. | 1 шт. |
|  |  |  | Подогрев геля | Материал изготовления: Пластик и нержавеющая сталь. 3 позиции: выкл., режим1, режим2. | 1 шт. |
|  |  |  | Пылезащитный чехол | Чехол для защиты от попадания пыли и влаги. | 1 шт. |
|  |  |  | Источник бесперебойного питания | Мощность 3 кВА. Выпрямитель тока с функцией стабилизации напряжения и фильтрации помех аварийного питания. | 1 шт. |
|  |  |  | Видеопринтер медицинский черно-белый | Графическое изображение на бумаге. Цифровой черно-белый видеопринтер. Скорость печати не менее 3,9 сек. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Гель | Гель для ультразвуковых исследований, средней вязкости синего цвета, 5 кг в канистре. | 1 канистра |
|  |  | 2. | Бумага для видеопринтера | Термочувствительная бумага для печати ультразвукового видео изображения, 110 мм* 20 метр в рулоне; 1 уп – 5 рулонов. | 1 упаковка |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь: не менее 10кв. метров. Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц. Температура: При работе: 10 – 35 °С. Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С. Относительная влажность: до 75% без конденсации. Влажность: При работе: от 30 % до 75 %. Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %. Уровень безопасности: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с кислородом или с оксидом азота. Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2021 года, с момента подписания договора. Адрес: согласно договору |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. Потенциальный поставщик либо его субподрядчик, осуществляющие гарантийное сервисное обслуживание должны соответствовать требованиям пункта 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020 «Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в Республике Казахстан». |  |  |  |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.